PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PROFESSIONALI PER LA MISURA RAPIDA DELLA GLICEMIA (POCT) E DISPOSITIVI PUNGIDITO OCCORRENTI AI REPARTI E SERVIZI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO 9.1

SCHEMA OFFERTA TECNICA – LOTTO 1

SCHEDA PRODOTTO LOTTO 1:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) ______________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore_________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto _______________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA STRISCIA REATTIVA E STRUMENTI DI LETTURA LOTTO 1 – POCT CON CONTROLLO REMOTO

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI GLUCOMETRI – POCT CON CONTROLLO REMOTO |  |
| --- | --- |
| Determinazione glicemia su sangue intero venoso, capillare, arterioso e neonatale | □ SI □ NO |
| Tempo di misura ≤ 6 secondi | □ SI □ NO |
| Volume di sangue capillare ≤ 1,5 µl | □ SI □ NO |
| Range di misurazione della glicemia tra 20-500 mg/dl | □ SI □ NO |
| Range operativo almeno +15° a +40 ° gradi | □ SI □ NO |
| Correzione automatica in base all’ematocrito, almeno all’interno dell’intervallo compreso tra 20% - 65% | □ SI □ NO |
| Altitudine di utilizzo tollerata almeno fino a 3000 metri s.l.m. | □ SI □ NO |
| Umidità ambientale tollerata almeno da 20% a 90% | □ SI □ NO |
| Alimentazione a batterie ricaricabili | □ SI □ NO |
| Comunicazione bi-direzionale con sistemi informativi per la gestione dei dati in remoto tramite rete informatica e/o wi fi | □ SI □ NO |
| Differenti profili utilizzatori con password | □ SI □ NO |
| Possibilità di attivare un blocco automatico del glucometro in caso di mancata identificazione dell’operatore autorizzato e in caso di violazione delle regole del controllo di qualità pre- impostate | □ SI □ NO |
| Possibilità di inibire in remoto l’operatività del glucometro a seguito della non congruità dei parametri d’uso impostati . | □ SI □ NO |
| Immissione dei dati di utilizzo ( ID operatore, ID paziente, lotti di materiale utilizzato) tramite lettore di codice a barre; devono essere letti i principali tipi di codici a barre | □ SI □ NO |
| Sistema di riconoscimento del materiale monouso utilizzato (strisce e controlli) per garantire utilizzo di materiale non scaduto | □ SI □ NO |
| Blocco del glucometro e impossibilità all’utilizzo se i controlli interni non sono eseguiti o a fronte di un esito fuori range | □ SI □ NO |
| Conformità alla normativa vigente D.lgs 332/2000 e s.m.i. | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI GLUCOMETRI – POCT CON CONTROLLO REMOTO |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche del Glucometro: maneggevolezza e resistenza agli urti, semplicità di lettura e di utilizzo di facile sanificazione e ridotta manutenzione (specificare) | ________ |
| Tempo di misura < 6 secondi (specificare) | ________ |
| Volume di sangue capillare < 1,5 µl (specificare) | ________ |
| Range di misurazione della glicemia più ampio di 20-500 mg/dl(specificare) | ______ |
| Range operativo maggiore di +15° - +40 ° gradi (specificare) | ______ |
| Espulsione automatica della striscia reattiva | □ SI □ NO |
| Calibrazione o taratura automatica (senza operazioni aggiuntive da parte dell’utilizzatore) | □ SI □ NO |
| Autonomia lavorativa a batteria ( espressa in numero misurazioni consecutive) (specificare) | ______ |
| Controllo integrità della striscia | □ SI □ NO |
| Controllo quantità campione depositato | □ SI □ NO |
| Grado di interferenze con parametri ematochimici clinici trigliceridi, colesterolo, ematocrito, bilirubina, creatinina (dichiarare valori certificati) | ____________ |
| Grado di interferenze con parametri ematochimici farmacologici e altro di maltosio, galattosio, paracetamolo, ibuprofene, acido acetilsalicilico (dichiarare valori certificati) | ____________ |
| Funzionamento solo con strisce non scadute e/o segnalazione di striscia scaduta | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DEL SISTEMA GESTIONALE - POCT CON CONTROLLO REMOTO |  |
| --- | --- |
| Identificazione univoca anagrafica dell’utente/ paziente mediante la rilevazione di un codice contatto o di un codice identificativo del paziente: specificare - Codice contatto (numero nosologico, identificativo di contatto ambulatoriale, di DSA, ecc.) - Codice Fiscale, Identificativo Regionale del paziente o altro identificativo del paziente - Identificativo della richiesta/ordine | □ SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO |
| Identificazione univoca dell’operatore che esegue le analisi | □ SI □ NO |
| Identificazione univoca del device che ha eseguito le analisi | □ SI □ NO |
| Invio dei dati funzionali del device: - Controlli di qualità - Calibrazioni - Indici di interferenze - Allarmi legati all’esecuzione dell’analisi e del device( compresa l’impossibilità di eseguire l’esame stesso) | □ SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO |
| Memorizzazione della data e ora di esecuzione dell’esame | □ SI □ NO |
| Ricezione di programmazione di lavoro ( in relazione alla tipologia del device) | □ SI □ NO |
| Invio delle informazioni relative ai lotti dei reattivi, calibratori e controlli di qualità | □ SI □ NO |
| Il software di controllo centrale deve poter eseguire le singole operazioni sui singoli POCT: set–up, aggiornamento,introduzione dei parametri di riferimento | □ SI □ NO |
| Gestione in automatico e in manuale dei dati relativi ai CQ consentendo almeno le più comuni rielaborazioni statistiche e documentali (Carte controllo tipo Levey-Jennings e rielaborazioni tipo Westgard) | □ SI □ NO |
| Abilitazione livelli di accesso differenziati con relative password di riconoscimento | □ SI □ NO |
| Integrazione con i sistemi di autenticazione aziendali per il solo software di controllo | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI DEL SISTEMA - POCT CON CONTROLLO REMOTO |  |
| --- | --- |
| Facilità di utilizzo e qualità di funzionamento per i software ed hardware utilizzati (descrivere le caratteristiche) | ______________________ |
| Modalità gestione /rielaborazione del CQ (specificare) | ______________________ |
| Generazione di avvisi o allarmi in caso di violazione di regole personalizzabili | □ SI □ NO |
| Possibilità di archiviare in un file dedicato i controlli esterni di laboratorio (VEQ) | □ SI □ NO |
| Modalità di controllo remoto dei sistemi in termini di fruibilità del sistema chi gestisce la supervisione per consentire interventi puntali e predittivi (specificare) | ______________________ |
| Presenza di generazioni di allarmi in tempo reale a seguito di risultati aberranti e CQ fuori dagli intervalli configurati | □ SI □ NO |
| Messaggistica delle TS e del gateway disponibili (descrivere le caratteristiche ) | ______________________ |

| CARATTERISTICHE INDISPENSABILI GLUCOMETRI – POCT SENZA CONTROLLO REMOTO |  |
| --- | --- |
| Determinazione glicemia su sangue intero venoso, capillare, arterioso e neonatale | □ SI □ NO |
| Tempo di misura ≤ 6 secondi | □ SI □ NO |
| Volume di sangue capillare ≤ 1,5 µl | □ SI □ NO |
| Range di misurazione della glicemia compreso tra 20-500 mg/dl | □ SI □ NO |
| Range operativo almeno +10° - +40 ° gradi | □ SI □ NO |
| Correzione automatica in base all’ematocrito, almeno all’interno dell’intervallo compreso tra 20% - 65% | □ SI □ NO |
| Altitudine di utilizzo tollerata almeno fino a 3000 metri s.l.m. | □ SI □ NO |
| Umidità ambientale tollerata almeno da 20% a 90% | □ SI □ NO |
| Alimentazione a batterie sostituibili | □ SI □ NO |
| Sistema di riconoscimento del materiale monouso utilizzato (strisce e controlli) per garantire utilizzo di materiale non scaduto | □ SI □ NO |

| CARATTERISTICHE VALUTABILI GLUCOMETRI – POCT SENZA CONTROLLO REMOTO |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche del Glucometro: maneggevolezza e resistenza agli urti, semplicità di lettura e di utilizzo di facile sanificazione e ridotta manutenzione (specificare) | ________ |
| Tempo di misura < 6 secondi (specificare) | ________ |
| Volume di sangue capillare < 1,5 µl (specificare) | ________ |
| Range di misurazione della glicemia più ampio di 20-500 mg/dl (specificare) | ______ |
| Range operativo maggiore di +10° - +40 ° gradi (specificare) | ______ |
| Espulsione automatica della striscia reattiva | □ SI □ NO |
| Calibrazione o taratura automatica (senza operazioni aggiuntive da parte dell’utilizzatore) | □ SI □ NO |
| Autonomia lavorativa a batteria ( espressa in numero misurazioni consecutive) (specificare) | ______ |
| Controllo integrità della striscia | □ SI □ NO |
| Controllo quantità campione depositato | □ SI □ NO |
| Funzionamento solo con strisce non scadute e/o segnalazione di striscia scaduta | □ SI □ NO |

Data___________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

___________________________________